BPX----系列
电 热 恒 温 培 养 箱
（液晶显示）
使
用
说
明
书
上海博迅实业有限公司医疗设备厂
SHANGHAI BOXUN INDUSTRY & COMMERCE Co.,Ltd. MEDICAL EQUIPMENT FACTORY

1、 适用范围

BPX系列电热恒温培养箱供生物制药、大专院校、科研、医疗单位等实验室作种子、细胞、细菌培养箱用。
2、 结构概述

BPX系列电热培养箱外壳采用优质冷轧钢板制造，表面喷塑，工作室采用镜面不锈钢加工制成，内角呈圆弧型，箱门中间设有钢化玻璃观察窗，便于观察箱内物品，箱门与箱体之间用耐高温硅橡胶密封条密封，保温性好。本系列产品采用智能型控温仪控温，高亮度液晶屏显示各类参数。箱内设有耐高温风机强制空气对流，确保箱内温度恒定均匀。本系列产品外形美观，操作方便，控温精度高，温度均匀可靠。

三、技术指标
	型   号
	 BPX-52
	  BPX-82
	  BPX-162
	  BPX-272

	电源电压
	交流220V  50Hz

	温度范围
	室内+2℃--65℃

	温度波动
	±0.5℃

	输入功率
	 180W
	 330W
	 480W
	 930W

	工作室尺寸(mm)
	350*320*300
	450*370*400
	560*460*500
	600*520*700

	工作环境
	温度：5℃－40℃    相对湿度≤85%RH


四、安装要求
1、请将培养箱箱放置在具有良好通风条件和无强烈震动的室内；
[image: image1.wmf]保险丝

RL

加

热

管

F2

F1

电源线

电源开关

温度传感器

风机

5

6

3

4

2

1

按键板

显示板

控温板

M

~

黄\绿�

注意

: 电源开关不能关闭加热管上的电                     �

源,在维修时一定拔掉电源插头�

2、请将培养箱水平放置，培养箱的背面至少距离放置墙面10cm以上的距离，保证培养箱足够的散热以延长产品的使用寿命；

3、培养箱周围不可放置易燃、易爆物品；

4、设备电源应保证足够容量，而且应有可靠接地端，保证安全使用。
五、 使用方法

1． 控温仪面板布置说明：
1)  SET键用于参数设定；
2)  移动键用于参数设定移动；
3)  减键用于参数修改；
4)  加键用于参数修改；
5)  液晶显示屏显示各类（为显示状态）；
6)  数据采集口。
2、设定温度

电源开关按到“通”处，培养箱进入工作状态，液晶屏显示出各种提示符及参数。

1）按SET键进入主控设定状态，设定值的位数闪动，用移动键来移动闪动数字，按加、减键来设定所需要温度。
2）再按SET键当前值会显示“SEL”，输入密码后才能进入下个程序。
3）再按SET键当前值会显示箱内温度，设定值显示所设定的值。此时温度已设定好可以使用。
3、关于如何修正箱内温度和显示温度之间的温度差异：

使用前提：设备带有修正温度的功能，因为设备随着地域、气候、使用环境的差异，当您进行温度检测时，可能会发现：箱内用温度检测设备(如：温度计等)测得的温度(称为实际温度)与温度控制仪显示的温度(称为显示温度)有差异，不相符合或有较大的差异，可以进行温度修正调节。

4、温度修正方法：

1) 在显示状态时，按“SET”键2次，当前值：显示SEL状态，设定值：按加、减键来设定修正密码11。

2) 再按“SET”键，进入温度参数设定模式，当前值：显示为SC。

3) 将设定值的数值进行调整，如果实际温度(温度计测得的温度)比显示温度有差异，那么将工作室温度计测得值减去仪表显示温度值，其结果就是“SC”的实际修正值。此值如果工作室温度实测小于仪表显示温度值，那么得到的修正值是负值，反之是正值。

4) 设定好以后，再按住“SET”键，当前值显示“HL”，为斜率修正设定，不要改变默认值(100)，再按SET键，返回到显示状态，此时温度已修正好可以使用。
5、判断前提：

1) 温度计需经检测部门检验合格后测量。

2) 水银温度计的测量安装位置：请将温度计悬空于内腔中心位置，不能直接放在隔板上测量。
3) 定时时间的设定：

按SET键进入主控设定状态，设定值显示最后的一个数码管开始闪烁，此时为温度的设定，再按SET键，此时当前值显示SEL，设定值显示“000”，按“△”输入密码001，在设定值显示密码“001”时，再按SET键，当前值显示AL1，再按SET键，当前显示T1，再按“△”或“▽”键设定所需要定时的时间，再按一下“SET”即可。仪器工作时，定时功能开始启动。定时结束后，加热输出关闭，温度开始恢复到室温状态。

[image: image2.wmf]SET

1

2

3

4

5

6

当前值;�

 

0037

 

设定值;�

 

0037

Note：

6、自整定功能：

为了保证培养箱的控温精度，需要启动仪表的自整定功能，使设备在环境温度下，控制器内的技术参数与升温曲线调整到最佳状态，从而达到精确的控制温度。

Note：

[image: image3.wmf]保险丝

RL

加

热

管

F2

F1

电源线

电源开关

温度传感器

风机

5

6

3

4

2

1

按键板

显示板

控温板

M

~

黄\绿�

注意

: 电源开关不能关闭加热管上的电                     �

源,在维修时一定拔掉电源插头�


自整定功能的操作

将温度设定为所需温度后，在显示状态状态下，按“▽”10秒以上，此时自整定指示灯亮，自整定状态开始。当自整定结束，自动进入正常工作状态。自整定过程中，仪表不响应任何操作，如需停止自整定，请关闭电源。
[image: image4.wmf]SET

1

2

3

4

5

6

当前值;�

 

0037

 

设定值;�

 

0037


六、注意事项

 1．培养箱外壳必须有效接地，以保证使用安全。

 2．培养箱应放置在具有良好通风条件的室内，在其周围不可放置易燃易爆物品。
 3．培养箱无防爆装置，不得放入易燃易爆物品干燥。

 4．箱内物品放置切勿过挤，必须留出空间，有利于热空气循环。

 5．箱内外应经常保持清洁，长期不用应套好塑料防尘罩，放在干燥的室内。

6、不得将培养箱安置于木质地坪或木质工作台上，以免高温引起火灾。
七、接线图

八、故障处理

	现  象
	原  因
	处  理

	无电源
	插头未插好或未供应电源
	插好插头或接好线

	
	熔断器断开
	更换熔断器

	箱内温度不升
	设定温度低
	调整设定温度

	
	电加热器坏
	换电加热器

	
	控温仪坏
	换控温仪

	
	循环风机坏
	换风机

	设定温度与箱内温度误差大
	温度传感器坏
	换温度传感器

	
	设定温度与传感器测定值有误差
	调整过程值偏差数

	超温报警异常
	设定温度低
	调整设定温度

	
	控温仪坏
	换控温仪


九、随机文件

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	使用说明书
	1份
	

	2
	保修卡
	1份
	

	3
	合格证
	1份
	


液晶系列电热恒温培养箱
装　箱　单
	序 号
	名  称
	数  量
	备 注

	1
	产品说明书
	1份
	

	2
	合格证
	1份
	

	3
	质量保修卡
	1份
	

	4
	光盘
	1个
	

	5
	数据转换读卡器
	1个
	

	6
	采集卡
	1个
	






































关于定时功能的特别提示：本培养箱具有定时功能，定时的范围为0－999分钟，设定的时间最小单位为1分钟。当设定的时间为0分钟时，设备能连续工作。


当正常工作后，时间开始沿着您设定的时间正计时，加热系统停止工作，PV显示窗显示出箱内的实际温度。例如您需要设定的时间为4小时，（如果在此过程中你没有重新设定过时间设定或没有关闭培养箱的电源），那么当时间到达4小时后，设备停止工作。此时若要设备重新按照设定的温度进行工作，您只要关闭电源重新启动与重新设定一下定时时间。












































� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





特别提示：自整定过程切勿切断电源和开启箱门。如自整定非正常中断，自整定过程无效，不会改变原有参数。





特别提示：当您在外界环境温度变化较大（大于20度），您必须启动自整定功能。





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���











PAGE  
1

_1227505542.dwg

_1227457145.dwg

